Научно-производственное предприятие

Кондуктометр «Эксперт-002»

№ 23460-07 в Госреестре СИ РФ

Свидетельство об утверждении СИ RU.С.31.002.А № 30084

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.ПХ01.В.04700/20

Серия «Эксперт-002» - это модельный ряд портативных кондуктометров/солемеров с различными диапазонами измерения удельной электропроводности (УЭП) и дискретностью представления результатов.

Измеряемые параметры:

- УЭП

- температура (Т)

Расчетные параметры:

- УЭП, приведенная к 25 (С

- общая минерализация в пересчете на NaCl или другую произвольную соль

- удельное сопротивление

Объекты анализа:

- дистиллированная вода и вода для лабораторного анализа

- питьевые, природные и сточные воды

- технологические растворы

- водные растворы проб почв, растительной и пищевой продукции

Области применения:

- лаборатории промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений

- органы контроля, инспекции и надзора

- практикумы ВУЗов и др.

Отличительные особенности кондуктометра «Эксперт-002»

| Дисплей | большой графический с яркой подсветкой поля индикации |
| --- | --- |
| Градуировка | по контрольным растворам при периодической поверке; по калибровочным сопротивлениям |
| Выбор поддиапазона измерения УЭП | автоматический и ручной |
| Представление результатов измерений на дисплее | УЭП (приведен. УЭП) – мкСм/см, мСм/см; общая минерализация – мг/л, г/л; удельное сопротивление – Ом, кОм, МОм; температура – ºС |
| Конструкция датчика УЭП | комбинированный УЭП/Т датчик контактного типа – четырехэлектродный наливной, погружной или проточно-погружной; материал электродов – нержавеющая сталь (датчики ООО «Эконикс-Эксперт») или платина (датчики Mettler Toledo); параметры ячейки хранятся во встроенном в датчик модуле памяти |
| Пользовательский интерфейс | возможность работы без ПК + интерфейс RS232 или USB для связи с ПК; ПО в комплекте (по запросу); одновременная индикация на дисплее УЭП (удельного сопротивления или общей минерализации) и температуры; дружественный пользователю режим подсказок |
| Питание | автономное от встроенного свинцового аккумулятора или от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 12В; продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора не менее 50 часов |
| Температурная компенсация | автоматическая и ручная по выбору; диапазон автоматической термокомпенсации от 0 до +50 ºС |
| Память, встроенная в УЭП/Т датчик | энергонезависимая; содержит параметры градуировки и настроечные константы |
| Расчет общей минерализации | список солей для пересчета в памяти прибора (NaCl, KCl, CaCl2, KNO3); возможность введения параметров произвольных 2-х солей по выбору заказчика |
| Метрологические характеристики | приведенная к верхнему значению поддиапазона погрешность измерения УЭП: ( 2%; абсолютная погрешность измерения температуры: ( 0,5 ºС |
| Температура приведения | вводится пользователем |
| Габаритные размеры , Д×Ш×В | 200×110×60 мм |
| Масса | 0.95 кг |

Технические характеристики кондуктометра «Эксперт-002»

| Измеряемый параметр | № поддиапазона | Поддиапазон измерений УЭП измерительного преобразователя | Дискретность | Модель прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2-6н | 2-7н | 7н | 2-6п | 1-3п | 1-7-пн |
| УЭП мкСм/см | 1 | 0.001 … 1.999 | 0.001 |  |  |  |  | + | + |
|  | 2 | 0.01 … 19.99 | 0.01 | + | + |  | + | + | + |
|  | 3 | 0.1 … 199.9 | 0.1 | + | + |  | + | + | + |
|  | 4 | 1 … 1999 | 1 | + | + |  | + |  | + |
| мСм/см | 5 | 0.01 … 19.99 | 0.01 | + | + |  | + |  | + |
|  | 6 | 0.1 … 199.9 | 0.1 | + | + |  | + |  | + |
|  | 7 | 1 … 1999 | 1 |  | + | + |  |  | + |
| Температура, (С | +5 … +55 | 0,1 |  | + | + |  | + | + |
| Число датчиков в комплекте, шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Технические характеристики датчиков УЭП

| Тип датчика | наливной | проточный | погружной |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Н | Пр | П |
| Производитель | Эконикс-Эксперт | Эконикс-Эксперт | Эконикс-Эксперт | Mettler Toledo |
| Материал датчика | полиацеталь/фторопласт | полиацеталь | стекло |
| Материал электродов | нержавеющая сталь | Pt |
| Модификация поддиапазоны измерения) | УЭП-Н-С (2-6) УЭП-Н-К2 (7) | УЭП-Пр-2 (2-6) | УЭП-П-С (2-6) для лабораторий для водоемов для микрообъемов | УЭП-П-К1 (1-3) (InLab 720) УЭП-П-С (2-6) (InLab 710) |
| Рекомендуемые условия измерений | лабораторные и полевые | лабораторные и производственные в потоке | лабораторные и полевые, в водоемах и емкостях, в микроячейке (0,5-1 мл), титрование | лабораторные |
| Рекомендуемые анализируемые среды | жидкости, неагрессивные к материалу датчика и электрода | жидкости, в т.ч. агрессивные |

Диапазоны работы датчиков УЭП

| Тип датчика | УЭП-П-К1 | УЭП-Н-С | УЭП-П-С | УЭП-Н-К2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения | от1 мкСм/см до 100 мкСм/см | от 2 мкСм/см до 200 мС/см | от 5 мкСм/см до 200 мС/см | от 1 мСм/см до 1000 мСм/см |

# Footnotes

только с датчиком УЭП-П-К1 (InLab 720) (до 100,0 мкСм/см)